|  |  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of the Technical Specification Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo dokumentu / Document no. PTSI-A1020-26004 |  |  |  | Počet strán No. of pages |  |
| Názov projektu Project name |  | IMNIP - Iónový chromatograf na stanovenie iónov v koncentráciách mg/l |  | Security Index Stupeň utajenia |  |
| Rev no. | Popis revízie technickej špecifikácie / Description of Revisions to the technical specification |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  |  |  |

|  | Funkcia | Meno | Dátum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spracoval / Prepared by | Vedúci Chemickej kontroly A1020 | Ing. Žofia Jedličková | 30.1.2026 |  |
| Spolupracoval / Co-operation | Technik inštrumentálnych analýz | Mgr. Štefan Pintér | 30.1.2026 |  |
| Predkladá / Submitted by | Vedúci Chemickej kontroly A1020 | Ing. Žofia Jedličková | 30.1.2026 |  |
| Schválil / Approved by | Manažér Prevádzky A1000 | Ing. Karol Zahradník |  |  |
| Overoval / Verified by l |  |  |  |  |

Požiadavky uvedené v tejto špecifikácii a v priložených dokumentoch majú byť považované za minimálne požiadavky, ktoré nelimitujú predmet plnenia. Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek materiály, systémy a činnosti, aj keď neuvedené v tejto technickej špecifikácii, ale potrebné pre riadnu prevádzku, sa považujú za zahrnuté do predmetu plnenia, aby bol plne funkčný, bezpečný a spoľahlivo dlhodobo prevádzkovateľný
OBSAH

1.	Definície Pojmov a skratky	3

1.1.	Definície pojmov	3

1.2.	Skratky	3

2.	VýchodiskovÁ Situácia	3

2.1.	Cieľ a účel predmetu plnenia	3

2.2.	opis súčasného stavu a klasifikácia	3

2.3.	miesto dodania	4

2.4.	charakteristika prostredia	4

2.5.	legislatívne požiadavky	4

2.6.	Podkladové dokumenty Slovenských elektrární	4

3.	Rozsah plnenia a opcie	4

3.1.	Rozsah plnenia	4

3.2.	opcie	5

4.	funkčné a podrobné technické požiadavky	5

4.1.	Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a materiály	5

4.1.1.	Strojná časť	5

4.1.2.	elektro časť	5

4.1.3.	SKR	5

4.1.4.	stavebná časť	5

4.2.	Požiadavky na práce	5

4.3.	Požadované výkonnostné parametre a Záruky	5

4.3.1.	výkonnostné parametre	5

4.3.2.	záruky	6

4.4.	požiadavky na súvisiace služby	7

4.4.1.	školenia	7

4.4.2.	nakladanie s odpadmi	7

4.4.3.	manipulácia s demontovanými dielmi	7

4.4.4.	iné služby a povinnosti	7

4.5.	požiadavky na náhradné diely	7

5.	požiadavky na TECHNICKÚ Dokumentáciu Projektu	7

6.	Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia	7

7.	Kontroly a skúšky	8

8.	harmonogram	8

9.	Prílohy k technickej špecifikácii	8

# Definície Pojmov a skratky

## Definície pojmov

Dodávateľ/Výrobca

Je dodávateľ zariadení, komponentov, služieb a činnosti, pre ktoré sa vytvára technická špecifikácia.

Záznam

Dokument opisujúci dosiahnuté výsledky, alebo poskytujúci dôkaz vykonaných činností.

Žiadateľ

Útvar, ktorý žiada o zabezpečenie predmetu z externých zdrojov. Žiadateľom môže byť len útvar, v kompetencii ktorého je v zmysle Organizačného poriadku riadenie oblasti, do ktorej požadovaný predmet spadá. Žiadateľ môže byť zároveň užívateľom plnenia, prípadoch ak  ide o plnenie, poskytovanie ktorého nie je v  SE, a.s. centrálne riadené.

## Skratky

JE EBO	- jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

PO	- primárny okruh

LaP	   - Limity a podmienky

GO          - Generálna odstávka

GLP        - Good Laboratory Practice (Správna laboratórna prax)

TVD       - technická voda dôležitá

TVN       - technická voda nedôležitá

CCHV     - cirkulačná chladiaca voda

# VýchodiskovÁ Situácia

## Cieľ a účel predmetu plnenia

Predmetom plnenia je dodávka a uvedenie do prevádzky laboratórneho prístroja iónový chromatograf s príslušenstvom na stanovenie iónov v koncentráciách mg/l na stanovenie aniónov a katiónov v pitných, povrchových, podzemných a odpadových vodách, vodách chladiacich technologických okruhov JE EBO a špecifikovaných a nešpecifikovaných nátokov a regeneračných vôd po regenerácii a preplachoch ionexových náplní v čistiacich staniciach a linky na prípravu demineralizovanej vody.

pre chemické a rádiochemické laboratórium Chemickej kontroly SE, a.s. EBO.

## opis súčasného stavu a klasifikácia

Laboratórny prístroj iónový chromatograf s príslušenstvom na stanovenie iónov v koncentráciách mg/l slúži na operatívne a pravidelné kvantitatívne stanovenie koncentrácií iónov v pitných, povrchových, podzemných a odpadových vodách, vo vodách chladiacich technologických okruhov JE EBO a špecifikovaných a nešpecifikovaných nátokov a regeneračných vôd po regenerácii ionexových náplní čistiacich systémov sekundárneho a primárneho okruhu JE a linky na prípravu demineralizovanej vody.

Chemická kontrola SE, a.s. EBO v súčasnosti disponuje jediným prístrojom iba na stanovenie aniónov v koncentračnom rozsahu mg/l v trvalej každodennej prevádzke 32 rokov. Prístroj je zastaralý bez technickej a softvérovej podpory a nie sú k nemu k dispozícii náhradné diely.

Na prístroji sú vykonávané všetky analýzy vôd chladiacich okruhov a odpadových vôd z JE EBO. V prípade nedostupnosti analýz nebude zabezpečený požadovaný chemický režim CCHV, TVD, TVN, a nebude možné riadiť vypúšťanie odpadových vôd a hrozí riziko prekročenia povolených limitov pre vypúšťanie odpadových vôd z JE EBO.

Pre zabezpečenie požadovaného chemického režimu technologických systémov JE podliehajú analytické stanovenia iónov v analyzovaných vodách požiadavkám noriem chemického režimu, nárokom na požadovanú správnosť a presnosť nameraných výsledkov podľa GLP a normy STN EN ISO/IEC 17025 a pre vypúšťané odpadové vody limitom deklarovaným v rozhodnutí Okresného úradu Trnava pre kvapalné výpuste do životného prostredia.

## miesto dodania

Jadrová elektráreň Bohunice JE V2 sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (okres Trnava) v blízkosti rieky Váh, približne 15 km severne od mesta Trnava a 70 km od hlavného mesta Bratislava. Elektráreň je prístupná po štvorprúdovej diaľnici D1 z Bratislavy s odbočkou na Jaslovské Bohunice. Vzdialenosť od výjazdu z diaľnice D1 po elektráreň je cca 10 km. Cestné spojenie je po dvojprúdových miestnych komunikáciách.

## charakteristika prostredia

Chemické a rádiochemické laboratóriá Chemickej kontroly v prevádzkovej budove. Prostredie normálne, nekondenzujúca vlhkosť.

## legislatívne požiadavky

Zákon č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. č. 157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii.

## Podkladové dokumenty Slovenských elektrární

Nepožaduje sa.

# Rozsah plnenia a opcie

## Rozsah plnenia

Laboratórny prístroj iónový chromatograf s príslušenstvom na stanovenie iónov v koncentráciách mg/l sa bude používať na operatívne a pravidelné kvantitatívne stanovenie koncentrácií iónov v pitných, povrchových, podzemných a odpadových vodách, vo vodách chladiacich technologických okruhov JE EBO a špecifikovaných a nešpecifikovaných nátokov a regeneračných vôd po regenerácii ionexových náplní čistiacich systémov sekundárneho a primárneho okruhu JE a linky na prípravu demineralizovanej vody.

Predmetom obstarávania je kompletný systém iónového chromatografu s príslušenstvom a ovládacou stanicou s riadiacim softvérom a automatickým podávačom vzoriek na kvantitatívne stanovenie aniónov a katiónov v koncentračnom rozsahu 0 – 200 mg/l.

## opcie

Nepožaduje sa.

# funkčné a podrobné technické požiadavky

## Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a materiály

### Strojná časť

Nepožaduje sa.

### elektro časť

Nepožaduje sa.

### SKR

Nepožaduje sa.

### stavebná časť

Nepožaduje sa.

## Požiadavky na práce

Dodávka na miesto používania, inštalácia zariadenia, uvedenie do prevádzky, vytvorenie vzorovej analytickej metódy a zaškolenie personálu Chemickej kontroly na mieste používania (chemické a rádiochemické laboratórium Chemickej kontroly SE, a .s. EBO).

Dodávateľ musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť vykonávať inštalácie, opravy,  kalibráciu a overenie zariadení, úpravy a kontroly SW a HW, identifikáciu chýb a ďalšie úkony, ktoré súvisia s predmetom obstarávania. Dodávateľ uvedie zariadenie do prevádzky a vykoná zaškolenie personálu chemickej kontroly autorizovaným technikom ktorý disponuje potvrdením, že je oprávnený vykonávať servis a opravy týchto zariadení.

## Požadované výkonnostné parametre a Záruky

### výkonnostné parametre

Požiadavky na laboratórny prístroj iónový chromatograf s príslušenstvom na stanovenie iónov vo vzorkách  pitných, povrchových, podzemných a odpadových vôd, v médiách chladiacich technologických okruhov JE EBO a špecifikovaných a nešpecifikovaných nátokoch a regeneračných vodách po regenerácii ionexových náplní čistiacich systémov sekundárneho a primárneho okruhu JE a liniek na prípravu demineralizovanej vody v koncentráciách stanovovaných analytov mg/l:

- kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie aniónov (minimálne dusitanov, chloridov, síranov, dusičnanov, bromidov, fosforečnanov a fluoridov)

- kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie katiónov (minimálne vápnika, horčíka, sodíka a amónneho iónu),

- koncentračný rozsah stanovovaných analytov 0 – 200 mg/l,

- dvojkanálový systém pre paralelné stanovenie aniónov a katiónov v pitných, povrchových a odpadových vodách, s možnosťou ich stanovenia jednotlivo,

- vysoké rozlíšenie analytov a minimálna interferencia matrice vzoriek,

- pre stanovenie aniónov chemická supresia bez membrán,

- stanovenie katiónov bez supresie,

- automatická filtrácia vzorky, veľkosť pórov filtra musí byť minimálne 0.2 µm,

- degasér mobilnej fázy pre stanovenie aniónov aj katiónov,

- degasér vzorky,

- automatické riedenie vzoriek s koncentráciou analytov vyššou ako je kalibračný rozsah (prístroj pri zistení koncentrácie vyššej, ako je kalibračný rozsah, vzorku automaticky sám vhodne nariedi a opätovne automaticky vykoná jej nástrek na ďalšiu analýzu),

- možnosť dokladania urgentnej vzorky počas priebehu spusteného merania,

- automatická príprava štandardov pre kalibráciu z 1 zásobného roztoku,

-vytvorenie vzorovej analytickej metódy,

-vykonanie kalibrácie pre všetky analyty s požadovaným koncentračným rozsahom

Iónový chromatograf musí byť kompaktný automatický prístroj s funkciami:

- rýchlosť analýzy jednej vzorky max 30 minút

- presnosť stanovenia analytu max.+1,5 % z meranej hodnoty

- softvérovo riadené zariadenie s inštalovaným podporovaným licencovaným programom na ovládanie prístroja a vyhodnotenie analýz v slovenskom prípadne českom jazyku,

- kontrola a monitorovanie všetkých prevádzkových parametrov riadiacim softvérom,

- funkcia bezpečnostného vypnutia (pumpa sa automaticky vypne, ak sa tlak v systéme priblíži k nastavenej hraničnej hodnote tlaku),

- grafické zobrazenie priebehu separácie /chromatogramu) na displeji,

- autosampler s kapacitou min. 50 pozícií a dávkovacou zostavou

- Riadiaci PC s ovládacím a vyhodnocovacím softvérom a inštalovaným MS Office, užívateľský softvér - databázový systém pracujúci pod Windows 11,

- LED monitor, myš, klávesnica

- nádoby pre autosampler (min. 300 ks),

- pracovné činidlá potrebné pre vykonanie kalibrácií a analýz (certifikované referenčné materiály)

- komunikácia cez LAN alebo USB rozhranie,

- napájanie 220V

- systém musí obsahovať kontrolné funkcie:

- internú diagnostiku - zaznamenávanie všetkých chýb a zlyhaní systému

- automatická kontrola kvality QA/QC v zmysle ISO 17025 so štatistickým spracovaním,

Všetky súčasti analytického systému musia obsahovať všetky súčasti na zber, spracovanie a  vyhodnotenie nameraných dát a budú ovládateľné pomocou softvéru z PC. Namerané dáta musia byť archivované v PC pomocou databáz schopných vyhľadávať a filtrovať dáta. Systém musí byť kompatibilný so systémami používanými v laboratóriách Chemickej kontroly SE, a. s. EBO vrátane možnosti konfigurovateľných reportov výsledkov z databázy analytického systému.

Doplňujúce požiadavky:

-	používateľský manuál na obsluhu prístroja (nastavenia, údržba, riešenie možných

problémov) a manuál k softvéru v slovenskom resp. českom jazyku,

-	certifikát zhody prístroja

-	zoznam servisných stredísk v SR (výhradné zastúpenie v SR)

-	protokol o metrologickej skúške prístroja

-	referencia na realizovanú dodávku prístroja v uvedenej konfigurácii

-	možnosť vopred vykonať skúšky vlastných reálnych, resp. modelových vzoriek na

obstarávanom zariadení.

### záruky

Dodávateľ sa zaručuje, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách. Dodávateľ garantuje, že zariadenie bude spĺňať všetky parametre udávané výrobcom. Záručná doba na tovar  minimálne 24 mesiacov.

## požiadavky na súvisiace služby

### školenia

Pracovníci zhotoviteľa musia splniť podmienky pre vystavenie jednorazového, resp. trvalého povolenia pre vstup do areálu JE a do kontrolovaného pásma JE.

### nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizácii predmetu plnenia zlikviduje dodávateľ na vlastné náklady.

### manipulácia s demontovanými dielmi

Nepožaduje sa

### iné služby a povinnosti

Nepožaduje sa

## požiadavky na náhradné diely

Dodávateľ zabezpečí komponenty a spotrebný materiál potrebné pre analytickú prevádzku min. počas jedného roka podľa bodu 4.3.1. ako súčasť dodávky.

# požiadavky na TECHNICKÚ Dokumentáciu Projektu

  - Požiadavky na projektovú dokumentáciu, ktorú má poskytnúť dodávateľ

- Používateľský manuál na obsluhu prístroja (nastavenia, údržba, riešenie možných problémov) a manuál k softvéru v slovenskom jazyku.

- Certifikát o kontrole a validácii prístroja iónový chromatograf s príslušenstvom,

SE sa ako nadobúdateľ plnenia stávajú majiteľom aj celej inžinierskej a projektovej dokumentácie k predmetu plnenia a majú právo ju využívať a distribuovať bez akýchkoľvek limitov a obmedzení copyright.

  - projektová dokumentácia, ktorú zabezpečia se, a.s.

Nepožaduje sa.

# Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia

  - Hranice plnenia

Predmetom je nákup, dodávka, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy na prístroj iónový chromatograf na stanovenie iónov v mg/l s príslušenstvom. Tovar bude dodaný do rádiochemického laboratória Chemickej kontroly SE, a.s. závod EBO. V prípade poškodenia predmetu plnenia dodávateľom je nutné zabezpečiť dodávateľom relevantnú náhradu.

Uvedenie zariadenia do plnohodnotnej prevádzky dodávateľom podľa požiadaviek odberateľa maximálne v časovej lehote 2 mesiacov po dodaní zariadenia.

  - Vylúčenie z plnenia

Dodávateľské organizácie bez potrebných školení a technického vybavenia

  - Protiplnenia

Objednávateľ poskytne:

- prevádzkové médiá v mieste plnenia pri realizácii plnenia a skúškach,

- priestory na dočasné skládky materiálu podľa odkladacieho plánu pre odstávku,

- požadovanú projektovú dokumentáciu>.

# Kontroly a skúšky

  - KONTROLY

Dodávateľ za prítomnosti odberateľa vykoná kontroly:

- Kontrola kompletnosti a kvality dodávky po dodaní na závod JE V2

- Kontrola montáže

- Kontrola po montáži

- Uvedenie do prevádzky, funkčné skúšky

Kalibrácia:

Po ukončení kalibrácie zariadenia deklaruje plnenie projektových parametrov dodaným protokolom o nastavení parametrov a funkčnosti zariadenia.

Dokumentácia pre uvádzanie do prevádzky a nábeh príslušného zariadenia

- Protokol o uvedení zariadenia do prevádzky

- Protokol o kalibrácii

  - SKÚŠKY

Požaduje sa preverenie funkčnosti zariadenia a kontrola resp. skúška po vykonaní overenia, kalibrácie, alebo korektívnej údržby, skúška bude vykonaná pred uvedením zariadenia do prevádzky, o čom bude vystavený  a odovzdaný protokol.

Požaduje sa možnosť vopred vykonať skúšky vlastných reálnych, resp. modelových vzoriek na             obstarávanom zariadení. Skúška technickej spôsobilosti zariadenia pred uvedením do prevádzky vykonávaná v rámci výberového konania. Skúška  pozostáva z analýzy a vyhodnotenia minimálne 2 vzoriek pripravených laboratóriom objednávateľa.

Skúška funkčnosti zariadenia po uvedení do prevádzky pozostávajúca z nasledovných testov :

- Kontrola stability meracích charakteristík prístroja počas min.8 hodín v zmysle kritérií podľa bodu 4.3.1

- Rýchlosť a presnosť merania iónov vo vodných médiách v zmysle požiadaviek podľa bodu 4.3.1.

- Meranie a vyhodnotenie minimálne 2 vzoriek pripravených laboratóriom s dosiahnutím deklarovanej presnosti podľa zvolenej metódy merania.

# harmonogram

Termín obstarávania: 1. – 2. kvartál 2026

# Prílohy k technickej špecifikácii

Nepožaduje sa.

613 01 01 3V FM01 Z2 SE