|  |  |  | Účel technickej špecifikácie / Scope of the Technical Specification Purchase Technical Specification Technická špecifikácia pre nákup |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo dokumentu / Document no. 1010013015 |  |  |  | Počet strán No. of pages | 7 |
| Názov projektu Project name |  | # IMNIP 2026 # ICP-MS Spektrometer s indukčne viazanou plazmou s hmotnostným detektorom |  | Security Index Klasifikačný stupeň |  |
| Rev no. | Popis revízie technickej špecifikácie / Description of Revisions to the technical specification |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  |  |  |

Schvaľovací protokol:

|  | Funkcia | Meno | Dátum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spracoval / Prepared by |  |  |  |  |
| Spolupracoval / Co-operation |  |  |  |  |
| Predkladá / Submitted by |  |  |  |  |
| Schválil / Approved by |  |  |  |  |
| Overoval / Verified by |  |  |  |  |

OBSAH

- Definície Pojmov a Skratky

- Definície pojmov

- Skratky

EMO 	-Jadrová elektráreň Mochovce

JE	-Jadrová elektráreň

I.O.	-Primárny okruh reaktora

LaP	-Limity a podmienky

- Východisková situácia

- Cieľ a účel predmetu plnenia

Cieľom predmetu plnenia je zabezpečiť ICP -MS  hmotnostný jedno quadrupólový spektrometer s indukčne viazanou plazmou pre stanovenie stopových množstiev prvkov vo vzorkách z technologických okruhov jadrovej elektrárne a izotopového pomeru B10/B11 vo vzorkách chladiva primárneho okruhu.

- Opis súčasného stavu a klasifikácia

V súčasnosti používame v laboratóriách B1020 zariadenie ICP-MS ktoré je technicky zastaralé s ukončenou servisnou podporou.

- Miesto dodania

Chemické laboratóriá, Prevádzková budova , EMO12 Mochovce.

- Charakteristika prostredia

Kontrolované pásmo s ionizujúcim žiarením.

- Legislatívne požiadavky

Uvedenie do prevádzky a zaškolenie personálu autorizovaným technikom, ktorý disponuje potvrdením, že je oprávnený vykonávať servis a opravy týchto zariadení.

Príslušný technik musí mať platný vstup do  JE a platný vstup do kontrolovaného pásma s ionizujúcim žiarením v zmysle podmienok pre výkon prác v JE.

- Podkladové dokumenty Slovenských elektrární

Interné predpisy  7,8-TH/4601, Limity a podmienky pre jednotlivé bloky

- Rozsah plnenia a opcie

- Rozsah plnenia

Dodanie  hmotnostného spektrometra s indukčne viazanou plazmou s príslušenstvom, ktoré sa bude používať v rádiochemických laboratóriách Chemickej kontroly SE, a.s, EMO.

- Opcie

Bez požiadaviek.

- Funkčné, bezpečnostné a technické požiadavky

- Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a materiály

- Strojná časť

Bez požiadaviek.

- Elektro časť

Bez požiadaviek.

- SKR

Bez požiadaviek.

- Stavebná časť

Bez požiadaviek.

- Požiadavky na práce

Bez vplyvu na harmonogram a kapacity pracovníkov elektrárne.

- Požadované výkonnostné parametre a Záruky

- Výkonnostné parametre

Požadujeme dodať 1 ks hmotnostný jedno quadrupólový spektrometer s indukčne viazanou plazmou pre stanovenie stopových množstiev prvkov vo vzorkách z technologických okruhov jadrovej elektrárne a pre stanovenie  izotopového pomeru B10/B11 vo vzorkách chladiva primárneho okruhu obsahujúcich roztok H3BO3.

Zariadenie musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

RF Generátor

- pracovná frekvencia digitálneho polovodičového RF generátora 27,12 MHz

- výstupný výkon minimálne od 300 do 1600W, kontrolovateľný po min 10 W, s vysokou účinnosť prenosu

- riadenie RF generátora musí umožňovať pri výpadku prúdu bezpečné vypnutie plazmy bez poškodenia prístroja.

Plazma

- horák musí byť demontovateľný a jednoducho inštalovateľný

- ladenie polohy horáka musí byť súčasťou ladiacej procedúry spektrometra s možnosťou nastavenia horizontálnej a vertikálnej polohy

- plazmová hlavica musí byť  umiestnená tak, že po jej vybratí a opätovnom nasadení je zaistené jej nastavenie vždy do rovnakej polohy

- prístroj musí umožňovať softwarové prepínanie plazmy medzi režimom „studenej a horúcej“ plazmy v priebehu analýzy jednej vzorky.

- všetky prietoky plynov musia byť riadené pomocou MFC (mass flow control) systému.

Vstupné  interface

- prístroj musí umožňovať ľahký prístup ku kónusom a ich výmenu a to bez porušenia vákua.

- interface so sample and skimmer kónusom z niklu alebo platiny vysokej čistoty, s optimálnym priemerom štrbín s minimalizáciou usadzovania nečistôt.

Iónová optika

- iónová optika musí umožňovať automatickú optimalizáciu všetkých parametrov,

- optický systém (iónové šošovky) usporiadaný v 90° uhle zabezpečujúci vysoký prenos iónov

- požaduje sa optický systém s inteligentnými iónovými šošovkami pre zabezpečenie citlivosti meraní prostredníctvom optimalizovaného vkladania napätia

Zmlžovací systém

- rozprašovacia komora musí byť chladená Peltierovým článkom,

s možnosťou softvérovo riadeného nastavenia teploty v minimálnom rozsahu od -10°C až do +20°C.

- prívod vzorky musí byť zabezpečený 4-kanálovou peristaltikou pumpou, plne riadenou softvérom, s možnosťou regulácie rýchlosti v rozsahu minimálne 0 -100 rpm s krokom minimálne 1 rpm

- zariadenie musí v prípade potreby umožňovať riedenie pomocou argónu v rozprašovacej komore s nastaviteľným prietokom v minimálnom rozsahu do 1000 ml/min, plne ovládané softvérom

- komora musí byť vysoko odolná proti zasoleným vzorkám pre optimálnu stabilitu a minimalizáciu kontaminácie

- systém musí umožňovať on-line prídavok vnútorného štandardu pomocou Y kusu.

- prístroj musí mať možnosť zvlhčovania argónu ( argon humidifier ) na zabránenie upchatia nebulizéra

Systém pre elimináciu interferencií

- prístroj musí mať kolízno-reakčnú celu, ktorá musí zaisťovať prácu  s kolíznym plynom ako je He, tak aj s vysoko reaktívnymi plynmi ako je H2, NH3, a O2 prípadne ich premixami.

- prepínanie medzi jednotlivými režimami cely (vypnutá, zapnutá, rôzne typy plynov, naladenie) musí byť vykonávané softwarovo a je možné ich nastaviť tak, aby v jednom analytickom meraní bolo automaticky vystriedaných niekoľko režimov kolíznej cely (napr. 1. bez cely, 2. s kolíznym plynom, 3. s reakčným plynom ...)

Vákuovaný systém spektrometra

- prístroj musí obsahovať min 2-3 stupňový vákuový systém s variabilným nastavením vákua.

- pumpa musí mať možnosť umiestnenia mimo spektrometer kvôli zaisteniu zníženia šumu a atmosférickej kontaminácie  minimálne 3 metre.

- požaduje sa automatické reštartovanie púmp po obnovení napájania v prípade výpadku elektrického prúdu.

Hmotnostný analyzátor

- hmotnostný rozsah analyzátora musí byť 2-290 amu a lepší, pracujúci pri frekvencii 2 MHz.

- hmotnostná stabilita musí byť lepšia, ako ± 0,05 amu /deň

- rozlíšenie kvadrupólu musí byť počítačom riadené s možnosťou voľby prepínania medzi normálnym a vysokým rozlíšením od prvku k prvku v priebehu analytického chodu.

Detektor

- požaduje sa diskrétny dynódový elektrónový násobič s lineárnym dynamickým detekčným rozsahom väčším ako 11 poriadkov

- integračný čas (dwell time) max. 100µs

- detektor musí umožňovať automatickú optimalizáciu operačných napätí

- citlivosť: 7Li min. 80 kcps/ppb; 59Co min. 290 kcps/ppb; 209Bi min. 500 kcps/ppb, 238U min. 850 kcps/ppb

- tvorba oxidov: CeO/Ce musí byť menšia ako 2%

- tvorba dvojitých nabitých častíc Ce++/Ce+ musí byť menšia ako 3%

- signál pozadia v štandardnom móde pri m/z 4,5 musí byť menší ako 1cps

Chladiaca a recirkulačná jednotka

- prístroj musí byť vybavený výkonným externým vodným recirkulátorom (cooler), ktorý musí možnosť umiestnenia vo viac ako 10 m vzdialenosti od spektrometra.

Software :

- ICP-MS software musí umožňovať procedúry pre automatické ladenie spektrometra pre zaistenie reprodukovateľnosti výsledkov nezávisle na operátorovi. Software musí byť schopný vykonávať performance testy a vydávať z nich  protokoly.

- software musí mať modul pre sledovanie časových závislostí signálu pre vykonávanie špeciálnych analýz a schopný riadiť celú zostavu. Ako voliteľné požadujeme možnosť pripojenia separačných techník (GC, alebo HPLC) pre prevádzanie špeciálnych analýz

- software musí umožňovať post-run vyhodnocovanie nameraných dát,

- správy o auto optimalizácii a výkonu v každej sérii vzoriek

- automatizované QA/QC rutinné operácie

- inteligentná diagnostika spektier

- jednoduché zobrazovanie kalibračných dát

- jednoduchá identifikácia všetkých nameraných dát

- musí obsahovať aplikačný list na stanovenie izotopového pomeru B10/B11 ako aplikačnú metódu nainštalovanú v prístroji

Rozmerové obmedzenie :

- prístroj bude umiestnený v laboratóriách na 6. poschodí – dvere výťahu sú 80 cm.

Súčasťou dodávky musia byť všetky komponenty potrebné na uvedenie do prevádzky vrátane :

- Redukčný ventil na Argón k danému typu prístroja

- Redukčný ventil pre použité kolízne plyny

- Súčasťou musí byť záložný zdroj UPS s kapacitou min 15/30 min

- Súčasťou ponuky musí byť autosampler s možnosťou použitia variabilných rackov s minimálne 120 pozíciami pre vzorky a 10 pozíciami pre štandardy

- Súčasťou dodávky musí byť rack do autosamplera 4 ks -21 pozícii ( 3x7 pre 30 mm vialky s objemom 50 ml )

- Súčasťou zariadenia musí byť PC stanica so softvérom pre jednoduché ovládanie zariadenia, pre zber a vyhodnocovanie nameraných dát.

- Požiadavky na PC v rozsahu min :

  - Intel Core i7-1260P (3,40-4,70GHz) (BNCH-17139b)

  - 16GB DDR4 3200MHz

  - M.2 PCIe SSD 512GB

  - 27,0" FHD 1920x1080  monitor

- Požaduje sa inštalácia a zaškolenie obsluhy prístroja servisným technikom a uvedenie zariadenia do prevádzky

- Inštalácia zariadenia prebehne v priestoroch kontrolovaného pásma s ionizujúcim žiarením, preto od dodávateľa sa vyžaduje aby mal platné vstupy do SE a.s. závod EMO a zdravotnú a odbornú spôsobilosť na vstup pre prácu v prostredí s ionizujúcim žiarením.

- Dodávateľ prístroja musí zabezpečovať aj jeho servis

- Záručná doba minimálne podľa platných zákonov SR

- Servisná podpora prístroja musí trvať min 10 rokov od inštalácie prístroja

Požadujeme priložiť:

- certifikát prístroja

- výsledky analýz nami dodaných vzoriek

- zoznam servisných stredísk v SR (výhradné zastúpenie v SR)

Skúšky spôsobilosti :

•	Úspešná skúška technickej spôsobilosti zariadenia podľa bodu 7.2.1

•	Všetky komponenty systému musia byť kompatibilné so systémami používanými v laboratóriu.

•	Systém musí umožňovať kontrolu kvality QA/QC v zmysle ISO 17025.

Doplňujúce požiadavky:

•	Požadujeme manuál k obsluhe prístroja (nastavenia, údržba, možné chyby ...) v slovenskom alebo v českom jazyku.

•	certifikát zhody prístroja

•	referencia na realizovanú dodávku prístroja v požadovanej konfigurácii

•	zoznam servisných stredísk v SR (výhradné zastúpenie v SR)

- Záruky

Štandardná záruka minimálne 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu plnenia.

- Požiadavky na súvisiace služby

- Školenia

V rámci inštalácie požadujeme základné zaškolenie personálu na obsluhu v rozsahu dvaja pracovníci/1pracovný deň.

- Nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizácii predmetu plnenia zlikviduje dodávateľ na vlastné náklady.

- Manipulácia s demontovanými dielmi

Irelevantné.

- Iné služby a povinnosti

Dodávateľ zabezpečí prvotné overenie predmetu plnenia. Hodnotenie stability až po zmeraní vzoriek na mieste inštalácie.

- Požiadavky na náhradné diely

Náhradné diely na minimálne 12 mesačnú prevádzku zabezpečí dodávateľ predmetu plnenia.

  - 1 ks Horák

  - 1 ks Injektor

  - 1 ks Nebulizér

  - 1 ks Kóny

  - Kit na interný štandard

  - Hadičky ( vzorkovacia, odpadová, interný štandard ) min po 1 sade

  - Štandardy na ladenie prístroja ( tune, kalibrácia detektora )

  - Štandardy na overenie  nastavenia prístroja - Performance test

  - Interný štandard

- Požiadavky na Technickú dokumentáciu projektu

- Požiadavky na projektovú dokumentáciu, ktorú má poskytnúť dodávateľ

Pre daný predmet plnenia nie je potrebná žiadna inžinierska a projektová príprava.

- projektová dokumentácia, ktorú zabezpečia SE, a.s.

Pre daný predmet plnenia nie je potrebná žiadna inžinierska a projektová príprava.

- Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia

- Hranice plnenia

Dodávateľ zabezpečí dovoz zariadenia na miesto plnenia.

- Vylúčenie z plnenia

Dodávateľské organizácie bez potrebných školení a technického vybavenia.

- Protiplnenia

V prípade poškodenia predmetu plnenia dodávateľom zabezpečiť relevantnú náhradu.

- Kontroly a skúšky

- Kontroly

Po dodaní predmetu plnenia vykonať kontrola kompletnosti dodávky podľa zmluvy.

- Skúšky

    - Skúška technickej spôsobilosti zariadenia pred uvedením do prevádzky vykonávaná v rámci výberového konania. Skúška  pozostáva z vyhodnotenia výsledkov meraní 2 paralelných stanovení jednej vzorky pripravenej objednávateľom.  Výsledky meraní  s použitou metódou a relevantným typom zariadenia musia byť súčasťou ponuky dodávateľa vo výberovom konaní.

Kontaktná osoba na prevzatie vzoriek Mgr. Rábeková Michaela tel. 0910803813.

7.2.2.	Skúška funkčnosti zariadenia po uvedení do prevádzky pozostávajúca z nasledovných testov :

•	Kontrola stability meracích charakteristík prístroja počas min.8 hodín v zmysle kritérií podľa bodu 4.3.1

•	Meranie a vyhodnotenie minimálne jednej vzorky na izotopový pomer bóru   objednávateľom.

- Harmonogram

Dodanie a funkčné skúšky predmetu plnenia do 31.12.2026.

- Prílohy k technickej špecifikácii

Bez príloh